***ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ***

***«МЕТ-ТРІУМ»***

***Юр. Адреса: вул. Григорія Усика, 29 м. Олександрія, Кіровоградська область, 28000***

***Код ЄДРПОУ 41371980***

***р/р******UA76 320478 00000 2600 4924 8619 58 в АБ «УКРГАЗБАНК»***

***e-mail:*** [***met-trium@ukr.net***](mailto:met-trium@ukr.net)

**АКТ обстеження ( ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК)** № **\_\_\_\_\_**

на ( не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 р.

Організація(підприємство): **КНП "БЦПМСД" БМР**

| **№ з/п** | **Найменування майна** | **Рік випуску** | **Інвентарний номер** | **Кількість** | **Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кушетка |  | 1136820-821 | 2 | Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка. |
|  | Кушетка |  | 1136819 | 1 | Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка. |
|  | Опромінювач ОБН 75 |  | 11372412 | 1 | Механічні поломки корпусу,вихід з ладу блоку живлення,розшарування доріжок плати керування, окислення контактів, знос вимикача та стартової кнопки. |
|  | Ростомір |  | 1137800 | 1 | Вихід з ладу РК дисплею, блоку живлення , кнопкової клавіатури, зношеність робочої поверхні. |
|  | Стіл лікарський |  | 1136776 | 1 | Послаблення з’єднань, розтріскування дерев’яних деталей. |
|  | Стіл лікаря |  | 1136777-778 | 2 | Послаблення з’єднань, розтріскування дерев’яних деталей. |
|  | Шафа для інструментів |  | 1136789 | 1 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Система рівня глюкози акку чек |  | 112110506 | 1 | Збій програмного забезпечення, здуття конденсаторів. |
|  | Камера Горяєва |  | 1128035 | 1 | Пошкоджено скло, фізичне та морально зношені, неможливе подальше використання. |
|  | Лейколічильник |  | 1127060 | 1 | Відшарування доріжок плати, програмний збій. |
|  | Шкаф для медикаментів |  | 1126493 | 1 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Кушетка медична |  | 1126496 | 1 | Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка. |
|  | Кушетка медична |  | 1126494 | 1 | Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка. |
|  | Кушетка медична |  | 1126500 | 1 | Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка. |
|  | Кушетка медична |  | 11264498 | 1 | Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка. |
|  | Штатив |  | 1127071 | 1 | Знос механічних частин. |
|  | Штатив |  | 1127081 | 1 | Знос механічних частин. |
|  | Набір ємностей |  | 112111150 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Сумка спец.мед |  | 112110008 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | диспенсер антисептиків |  | 112110632 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Механічний тонометр LS-5 |  | 1121958 | 1 | Пошкодження трубки Бурдона та вихід з ладу механізму манометра, розтріскування резинової трубки фонендоскопу. |
|  | Бактерицидний рецикулятор бактосфера |  | 11221250 | 1 | Ржавіння корпусу та деталей, вихід з ладу внутрішніх елементів електричної схеми, пробій ізоляції, окислення контактів, вихід з ладу перемикачів. |
|  | Опромінювач бактерицидний ОБН |  | 11221117 | 1 | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. |
|  | Штатив медичний |  | 1137905 | 1 | Знос механічних частин. |
|  | Лiхтарик діагностичний Клиплайт |  | 112111181 | 1 | Тріснутий корпус, окислення контактів, обрив елементів електросхеми, розбите захисне скло. |
|  | Лiхтарик діагностичний Клиплайт |  | 112111182 | 1 | Тріснутий корпус, окислення контактів, обрив елементів електросхеми, розбите захисне скло. |
|  | Пікфлуометр (електродіагностичний пірометричний апарат) Spirobank SMART |  | 112111185 | 1 | Обрив жил провідників, втрата опору ізоляції, вихід з ладу контролера керування, здуття конденсаторів, обрив обмотки трансформатора та пробій діодів блоку живлення, знос контактів кнопок. |
|  | Контейнери для інструментарію |  | 112111192 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Мішок дихальний ручний типу АМБУ ( дорослий) |  | 112111296 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Стерилізатор повітряний ГП-80 |  | 10470434 | 1 | Вихід з ладу силового ключа, згорів нагрівальний елемент. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин. |
|  | Термоконтейнер 10л |  | 1120807 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Камера Гораєва |  | 112110028 | 1 | Пошкоджено скло, фізичне та морально зношені, неможливе подальше використання. |
|  | Ємність для передстерилізаційної обробки |  | 111371916 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Ємність для передстерилізаційної обробки |  | 111371916 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Термостат сухоповітряний ТС-20 |  | 10440032 | 1 | Згорів трансформатор живлення, вихід з ладу термочутливого мосту, згорів підсилювач потужності. |
|  | Центрифуга лаб мед |  | 10450436 | 1 | Згоріла обмотка трансформатора живлення, окислення контактів магазину резисторів, знос колектора електродвигуна, окислені контакти тумблера. |
|  | Ваги для дітей електронні Саша В1-15 |  | 10440329 | 1 | Мікротріщини в головній платі, підгорання контактів на пайках мікросхем |
|  | Сумка-укладка медсестри СУМ |  | 112110322 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Ліильник НІК 2301 АП1 |  | 1120948 | 1 | Перегоріла обмотка напруги, окислення контактів, зношені різьби клем. |
|  | Офтальмоскоп Ka We |  | 11132550 | 1 | Тріщини та подряпини лінз , фізично зношений. |
|  | Тонометр механічний з фонендоскопом |  | 11132505-08 | 4 | Тріснута камера манжети, вийшов з ладу зворотній клапан на груші, знос механізму манометра. |
|  | Діагностичний ліхтарик |  | 112110006 | 1 | Тріснутий корпус, окислення контактів, обрив елементів електросхеми, розбите захисне скло. |
|  | Апарат ультразвук |  | 10147191 | 1 | Вихід з ладу генератора, втрата контакту в роз‘ємах, втрата опору ізоляції, знос перемикачів, висихання конденсаторів. |
|  | Центрифуга |  | 10147192 | 1 | Природне зношення рухомих контактних площадок, обрив обмотки трансформатора живлення. |
|  | Сухожаровий шкаф |  | 10147194 | 1 | Пробій ізоляції нагрівального елементу, обрив жили проводу живлення в місці згинання, знос вимикача, поломка механізму замикання дверцят. |
|  | Апарат сухожаровий |  | 10147195 | 1 | Пробій ізоляції нагрівального елементу, обрив жили проводу живлення в місці згинання, знос вимикача, поломка механізму замикання дверцят. |
|  | Глюкофорт |  | 10147196 | 1 | Програмний збій, окислення контактів, втрата контакту в роз’ємах. |
|  | Лампа бактерицидна |  | 11372382 | 1 | Ржавіння корпусу та деталей, вихід з ладу внутрішніх елементів електричної схеми, пробій ізоляції, окислення контактів, вихід з ладу перемикачів. |
|  | Роторозшировач |  | 1136576 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Язикотримач |  | 1136576 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Стерилізатор повітряний |  | 10470028 | 1 | Вихід з ладу силового ключа, згорів нагрівальний елемент. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин. |
|  | Набір діагностичний BASIC-SET |  | 112110002 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Стерилізатор паровий ГК-10 |  | 10470478 | 1 | Згоріли нагрівальні елементи, розгерметизація корпусу, вихід з ладу терморегулятора |
|  | Спалювач гголок та деструктор шприців |  | 112110372 | 1 | Вихід з ладу нагрівальних елементів, механічний знос замку, пошкодження лакофарбового покриття, корозія деталей, втрата опору ізоляції. |
|  | Диспенсер антисептиків RRT |  | 112110631 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Опромінювач бактерицидний пересувний |  | 112110214 | 1 | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. |
|  | Опромінювач бактерицидний пересувний |  | 112110215 | 1 | Вигорання контактів пускової кнопки, корозія металевих частин. |
|  | Опромінювач бактерицидний пересувний |  | 10470108 | 1 | Механічні поломки корпусу,вихід з ладу блоку живлення,розшарування доріжок плати керування, окислення контактів, знос вимикача та стартової кнопки. |
|  | Інгалятор компресорний Омрон |  | 10470359 | 1 | Прегорання спіралі нагрівального єлемента, вихід з ладу термовимикача, окислення контактів. |
|  | Тонометр |  | 111371967 | 1 | Тріснута камера манжети, вийшов з ладу зворотній клапан на груші, знос механізму манометра. |
|  | Тонометр |  | 111371967 | 1 | Вихід з ладу датчика тиску та акустичного датчика, окислення контактів. |
|  | Тонометр |  | 111371967 | 1 | Порвана гумова трубка, корозія металевих елементів, тріснуте захисне скло, пошкодження трубки Бурдона. |
|  | Тонометр |  | 111371967 | 1 | Корозія металевих деталей та механічні пошкодження, викривлення стрілки, розтріскування гумової трубки. |
|  | Тонометр |  | 111371967 | 1 | Тріснуте захисне скло, знос вимірювального механізму, розтріскування гумової камери манжети. |
|  | Штатив |  | 111301039 | 1 | Знос механічних частин. |
|  | Термометр інфрчервоний MDI 907 |  | 112110287 | 1 | Порвана гумова трубка, корозія металевих елементів, тріснуте захисне скло, пошкодження трубки Бурдона. |
|  | Ємність для передстерилізаційної обробки |  | 111371914 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Апарат для місцевої дарсонвалізації "Корона-С" |  | 111371904 | 1 | Обрив жил провідників, втрата опору ізоляції, вихід з ладу контролера керування, здуття конденсаторів, обрив обмотки трансформатора та пробій діодів блоку живлення, знос контактів кнопок. |
|  | Ємність для передстерилізаційної обробки |  | 111371915 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Ємність для передстерилізаційної обробки |  | 111371916 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Прилад ультразвукової терапії "Біомед" |  | 10470440 | 1 | Механічні пошкодження корпусу та деталей, розгерметизація системи, корозія деталей та корпусу, розтріскування шлангів. |
|  | Стіл перевязувальний П-1 |  | 111361909 | 1 | Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах. |
|  | Штатив для тривалих вливань |  | 111301829 | 1 | Знос механічних частин. |
|  | Штатив для тривалих вливань |  | 111301829 | 1 | Знос механічних частин. |
|  | Підставка під термостат ПГП |  | 104770183 | 1 | Знос механічних частин. |
|  | Спалювач голок та деструктор шприців |  | 11200010 | 1 | Втрата опору ізоляції, прогар корпусу, згоріли нагрівальні елементи, вигорання контактів, вихід з ладу терморегулятора, знос механізму замикання дверцят. |
|  | Бактерицидна кварцова лампа |  | 11211150 | 1 | Ржавіння корпусу та деталей, вихід з ладу внутрішніх елементів електричної схеми, пробій ізоляції, окислення контактів, вихід з ладу перемикачів. |
|  | Бактерицидна кварцова лампа |  | 11211151 | 1 | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. |
|  | Бактерицидна кварцова лампа |  | 11211152 | 1 | Вигорання контактів пускової кнопки, корозія металевих частин. |
|  | Бактерицидна кварцова лампа |  | 11211153 | 1 | Механічний знос рефлектора, поганий контакт в роз’ємах. |
|  | Ростомір підлоговий з вагами |  | 1014770184 | 1 | Вихід з ладу РК дисплею, блоку живлення , кнопкової клавіатури, зношеність робочої поверхні. |
|  | Підставка під термостат ПГП |  | 104770181 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Підставка під термостат ПГП |  | 104770182 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Підставка під термостат ПГП |  | 104770183 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Підставка під термостат ПГП |  | 104770179 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Підставка під термостат ПГП |  | 104770180 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Фізіотерапевтичний комплекс |  | 104770148 | 1 | Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах. |
|  | Фотоелектрокалориметр |  | 104770154 | 1 | Вихід з ладу фотоелементу та схеми підсилення, пошкодження лінз, корозія корпусу. |
|  | Електрокардіораф 12-ти канальний |  | 1044696 | 1 | Обрив обмотки електродвигуна, втрата опору ізоляції, окислення контактів, деформація електродів, механічні пошкодження корпусу. |
|  | центрифуга |  | 104770158 | 1 | Природне зношення рухомих контактних площадок, обрив обмотки трансформатора живлення. |
|  | Апарат для електротерапії |  | 104770160 | 1 | Обрив жил провідників, втрата опору ізоляції, вихід з ладу контролера керування, здуття конденсаторів, обрив обмотки трансформатора та пробій діодів блоку живлення, знос контактів кнопок. |
|  | Апарат для ультразвукової терапії |  | 104770161 | 1 | Обрив жил провідників, втрата опору ізоляції, вихід з ладу лінійного стабілізатора напруги плати керування, вихід з ладу контролера керування, здуття конденсаторів, обрив обмотки трансформатора та пробій діодів блоку живлення, знос контактів кнопок. |
|  | Мікроскоп Мікмед-5 |  | 104750168 | 1 | Ржавіння корпусу та рухомих деталей, ржавіння гвинтів фіксації. |
|  | Термостат електричний сухоповітряний |  | 104770169 | 1 | Ржавіння корпусу та деталей, перегорів нагрівальний елемент, вихід з ладу перемикачів. |
|  | Стіл перевязувальний |  | 104770172 | 1 | Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах. |
|  | Столик інструментальний |  | 104770526 | 1 | Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах. |
|  | Щиток |  |  | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | бікс середній |  |  | 1 | Деформація корпусу,відсутні ручки, вихід з ладу механізму зачинення кришки, неможливе подальше використання. |
|  | Гігрометр |  |  | 7 | Висихання конденсаторів, корозія корпусу, окислення контактів, обрив жил провідників. |
|  | Голкотримач |  |  | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Ємність для дезінфекції |  |  | 4 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Затискувач |  |  | 2 | Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах. |
|  | Зонд дуоденальний |  |  | 1 | Наявність деформації, та механічні пошкодження. |
|  | Камера Горяєва |  |  | 1 | Пошкоджено скло, фізичне та морально зношені, неможливе подальше використання. |
|  | Кушетка медична |  |  | 4 | Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах. |
|  | Ложка Фолькмана |  |  | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Опромінювач бактерициндний |  |  | 6 | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. |
|  | Столик інструментальний |  |  | 2 | Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах. |
|  | Пінцет хірургічний |  |  | 1 | Знос та деформація , корозія та механічні пошкодження. |
|  | Штатив для тривалих вливань |  |  | 6 | Знос механічних частин. |
|  | Штатив з пробірками |  |  | 4 | Знос механічних частин. |
|  | Апарат Поток |  | 1130001 | 1 | Обрив жил провідників, втрата опору ізоляції, вихід з ладу контролера керування, здуття конденсаторів, обрив обмотки трансформатора та пробій діодів блоку живлення, знос контактів кнопок. |
|  | Зростомір дитячий |  | 1130015 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Ваги ВТ-500 |  | 1120038 | 1 | Мікротріщини в головній платі, підгорання контактів на пайках мікросхем |
|  | Лічильник лейкоцитарний |  | 1120040 | 1 | Висихання конденсаторів, корозія корпусу, окислення контактів, обрив жил провідників. |
|  | Тонометр в комплекті зі стетоскопом LD-71 |  | 1120044 | 1 | Пошкодження трубки Бурдона та вихід з ладу механізму манометра, розтріскування резинової трубки фонендоскопу. |
|  | Опромінювач пересувний |  | 1120058 | 1 | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. |
|  | столик інструментальний |  | 11250006 | 1 | Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах. |
|  | Опромінювач бактерициндний пересувний |  | 112500105 | 1 | Вигорання контактів пускової кнопки, корозія металевих частин. |
|  | Контейнер для транспортування пробірок |  | 1120037 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
| **ВСЬОГО** | | **\*** | **\*** | **152** | **\*** |

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки обладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації обладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний строк, недоцільно.

1. Акт обстеження складено на 6 аркушах.
2. Обстежено 152 одиниць техніки.

**Радіотехнік (дефектолог)**

**ТОВ «МЕТ-ТРІУМ»**